Климатические испытания прибора B3ET.

Основные положения

1.Определить понятие повышенной температуры.

2.Проверить работоспособность прибора при повышенной температуре.

Условия проведения испытаний.

Испытательная установка состоит из короба, в который помещен прибор.

Внутрь короба нагнетается теплый воздух при помощи фена. Контролируется температура внутри короба, а также температура внутри прибора. Визуально контролируется прохождение тестов.

Вентилятор прибора включается при 50С, выключается при 45С.

Заряд прибора выключается при 65С, включается при 60С. Температура указана внутри прибора.

B3ET     MCU 0.2.40    SYS 0.1.10   GBE 0.6.2   BOOT 0.0.7   Rev 1.1

Испытания.

- Проверка прохождения функциональных тестов при повышенной

температуре.

| B3ET N8276 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Режим тестирования: RFC-2544(по умолчанию) |  |  |
| Нагрев короба:Tподачи воздуха 80С, интенсивность min |  |  |
| Питание: аккумулятор |  |  |
| Доп. Сведения : среднее время работы в данном режиме 3 часа |  |  |
| Время, мин | T прибора, С | T среды, С |
| 0 | 49 | 30 |
| 8 | 53 | 53 |
| 29 | 67 | 63 |
| 42 | 69 | 62 |
| 70 | 72 | 62 |
| 100 | 73 | 62 |
| 150 | 74 | 64 |
| 160 | 74 | 64 |

Результат:   тест прошел удачно.

- Проверка прохождения функциональных тестов при повышенной

температуре.

| B3ET N8267 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Режим тестирования: RFC-2544(по умолчанию) |  |  |
| Нагрев короба:Tподачи воздуха 50С, интенсивность min |  |  |
| Питание: аккумулятор |  |  |
| Доп. Сведения : среднее время работы в данном режиме 3 часа |  |  |
| Время, мин | T прибора, С | T среды, С |
| 0 | 25 | 28 |
| 15 | 43 | 45 |
| 24 | 48 | 48 |
| 43 | 56 | 49 |
| 66 | 60 | 50 |
| 77 | 61 | 50 |
| 118 | 62 | 50 |
| 146 | 62 | 50 |

Результат:   тест прошел удачно.

Выводы: функциональность прибора при повышенной температуре сохраняется, средняя разница между температурами окружающей среды и внутри прибора составляет в среднем 10С. C учетом температуры эксплуатации аккумулятора (50С), можно принять допущение, что прибор будет надежно работать при температуре окружающей среды 40С, возможно кратковременное повышение без потери работоспособности.

- Проверка прохождения заряда прибора  при повышенной

температуре.

| B3ET N8267 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Режим тестирования:зарядка |  |  |  |
| Нагрев короба:Tподачи воздуха 50С, интенсивность min |  |  |  |
| Время, мин | T прибора, С | T среды, С | Время заряда , мин |
| 0 | 25 | 24 |  |
| 3 | 38 | 36 |  |
| 5 | 40 | 38 |  |
| 9 | 45 | 41 |  |
| 22 | 55 | 44 |  |
| 28 | 59 | 45 |  |
| 47 | 63 | 46 |  |
| 53 | 65 | 46 | 41 |
| 55 | 63 | 46 |  |
| 56 | 59 | 45 |  |
| 60 | 64 | 46 |  |
| 63 | 60 | 47 |  |
| 64 | 63 | 47 |  |
| 66 | 65 | 47 |  |
| 67 | 62 | 47 |  |
| 71 | 60 | 47 |  |
| 73 | 65 | 47 |  |
| 77 | 60 | 47 |  |
| 80 | 65 | 48 |  |
| 89 | 60 | 48 |  |
| 96 | 60 | 48 |  |
| 104 | 60 | 48 |  |
| 115 | 60 | 48 |  |
| 119 | 65 | 48 |  |
| 122 | 61 | 48 |  |
| 124 | 60 | 48 |  |
| 143 | 60 | 47 |  |
| 145 | 60 | 47 |  |
| 148 | 65 | 47 |  |
| 152 | 61 | 47 |  |
| 161 | 60 | 47 |  |
| 163 | 60 | 47 |  |
| 165 | 65 | 47 |  |
| 168 | 60 | 47 |  |
| 176 | 60 | 47 |  |
| 191 | 60 | 48 |  |
| 203 | 60 | 48 |  |
| 218 | 60 | 48 |  |
| 229 | 60 | 48 |  |
| 239 | 60 | 47 |  |
| 241 | 59 | 47 |  |
| 243 | 65 | 47 |  |
| 246 | 61 | 47 |  |
| 249 | 60 | 47 |  |
| 269 | 59 | 46 |  |
| 271 | 65 | 46 |  |
| 277 | 59 | 47 |  |
| 280 | 65 | 47 |  |
| 287 | 59 | 46 |  |
| 290 | 65 | 46 |  |
| 298 | 59 | 46 |  |
| 300 | 65 | 46 | 69 |

Результат:   заряд аккумулятора происходит при температуре окружающей среды до 45С.

- Проверка прохождения заряда прибора  при комнатной

температуре.

| B3ET N8267 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Режим тестирования:зарядка |  |  |  |
| Tподачи воздуха --окружающая среда |  |  |  |
| Время, мин | T прибора, С | T среды, С | Время заряда , мин |
| 0 | 18 | 22 |  |
| 5 | 32 | 22 |  |
| 10 | 37 | 22 |  |
| 15 | 41 | 22 |  |
| 24 | 43 | 22 |  |
| 29 | 45 | 22 |  |
| 34 | 46 | 22 |  |
| 39 | 47 | 22 |  |
| 44 | 48 | 22 |  |
| 54 | 49 | 22 |  |
| 59 | 47 | 22 |  |
| 64 | 45 | 22 |  |
| 69 | 47 | 22 |  |
| 74 | 48 | 22 |  |
| 79 | 49 | 22 |  |
| 84 | 47 | 22 |  |
| 89 | 45 | 22 |  |
| 94 | 46 | 22 |  |
| 99 | 48 | 22 |  |
| 104 | 49 | 22 |  |
| 109 | 48 | 22 |  |
| 114 | 47 | 22 |  |
| 119 | 45 | 22 |  |
| 124 | 48 | 22 |  |
| 129 | 49 | 22 |  |
| 134 | 47 | 22 |  |
| 141 | 45 | 22 |  |
| 147 | 48 | 22 |  |
| 149 | 47 | 22 |  |
| 152 | 48 | 22 |  |
| 156 | 49 | 22 |  |
| 159 | 49 | 22 |  |
| 164 | 47 | 22 |  |
| 169 | 46 | 22 |  |
| 171 | 45 | 22 |  |
| 174 | 45 | 22 |  |
| 176 | 46 | 22 |  |
| 179 | 48 | 22 |  |
| 184 | 49 | 22 |  |
| 187 | 47 | 22 |  |
| 194 | 46 | 22 |  |
| 204 | 45 | 22 |  |
| 224 | 46 | 22 |  |
| 234 | 49 | 22 |  |
| 254 | 45 | 22 |  |
| 259 | 47 | 22 |  |
| 264 | 50 | 22 |  |
| 269 | 47 | 22 |  |
| 274 | 45 | 22 |  |
| 279 | 46 | 22 |  |
| 284 | 46 | 22 |  |
| 289 | 48 | 22 |  |
| 294 | 46 | 22 |  |
| 299 | 45 | 22 |  |
| 304 | 46 | 22 |  |
| 309 | 47 | 22 |  |
| 314 | 48 | 22 |  |
| 324 | 48 | 22 | 250 |

Результат:   прибор нагревается до 50С приблизительно за час, а далее работа вентилятора позволяет поддерживать температуру внутри прибора в интервале 45-50С, что является приемлимым. Но возник вопрос , это разница между реальным временем и таймером на приборе, а именно 74 минуты.

5. Проверка между реальным временем и таймером на приборе.

|  | B3ET N8267 |  | B3ET N8289 |  | B3ET N8276 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время, мин | T прибора, С | Время заряда , мин | T прибора, С | Время заряда , мин | T прибора, С | Время заряда , мин |
| 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
| 30 | 47 | 23 | 46 | 23 | 48 | 23 |
| 60 | 47 | 45 | 46 | 45 | 49 | 45 |
| 90 | 47 | 68 | 46 | 68 | 50 | 68 |
| 120 | 45 | 91 | 50 | 91 | 47 | 91 |
| 150 | 45 | 114 | 49 | 114 | 45 | 114 |
| 180 | 45 | 136 | 47 | 136 | 46 | 136 |

Результат:   каждый час таймер запаздывает примерно на 15 минут.

Выводы:  мне кажется , что здесь надо остановиться с опытами и признать , что алгоритм заряда далеко не оптимален. Заряд по таймеру  12 часов  + 3 потерянных  часа =15 часов , против 3 часов работы а автономном режиме

Для справки:

| Режим | Длительность, ч |
| --- | --- |
| Один порт подключен к 100M (горит LINK),подсветка экрана выключена. | 8:04 |
| Один порт подключен к 100M (горит LINK),подсветка экрана включена. | 5:13 |
| Тест 100M сам на себя - подсветка экрана выключена. | 6:21 |
| Тест 100M сам на себя - подсветка экрана включена | 5:30 |
| Тест 1G сам на себя - подсветка экрана выключена. | 3:20 |
| Тест 1G сам на себя - подсветка экрана выключена.SFP | 3:40 |
| Тест 1G сам на себя - подсветка экрана включена. | 2:50 |
| Тест 1G сам на себя - подсветка экрана включена.SFP | 3:00 |

Статьи по заряду аккумулятора :

/files/hw/product/надежность и качество/Немного о зарядных устройствах.doc

/files/hw/product/надежность и качество/АЛГОРИТМ БЫСТРОЙ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРОВ.doc

Этот файл:

/files/hw/product/надежность и качество/Климатические испытания прибора B3ET.doc